{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Con la presente si segnala che il CIG non risulta perfezionato e pertanto non è possibile procedere al pagamento.\r\nSi chiede gentilmente di verificare.\r\nCordiali saluti","CIG perfezionato.\r\nCordiali saluti"]
[2,"Con la presente sono a comunicare che non è possibile procedere al pagamento del contributo Anac in quanto dice \" che codice cig inserito non è disponibile per il pagamento.\r\nIn attesa di un vs. riscontro porgiamo, \r\n\r\nCordiali Saluti","CIG perfezionato.\r\nCordiali saluti"]
[3,"In riferimento alle caratteristiche tecniche minime siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n- Sistema confocale in grado di acquisire simultaneamente almeno 3 canali di fluorescenza mediante detector ibridi con tecnologia ad altissima sensibilità: il termine “ibridi” identifica una tipologia di detector esclusivi di una ditta fornitrice, chiediamo se detector ad alta sensibilità basati su tecnologia GaAsP possano essere comunque accettati come caratteristica minima.\r\n\r\n\r\n- Possibilità di eccitare fluorofori nel range 405-790 nm: chiediamo se possa essere considerato accettabile tra le caratteristiche minime un range di eccitazione 405-785nm. \r\n\r\n\r\nIn riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n- Detector ad alta risoluzione (>3 detector con detection range 410-850nm): chiediamo se l’eventuale fornitura di 3 detector con range di risposta 400-800nm (per le sonde comuni), più uno dedicato per imaging nel vicino infrarosso con sensibilità estesa fino a 900nm possa essere valutata comparabile a quanto richiesto. \r\n\r\n- Risoluzione lungo z (<250nm): in merito al raggiungimento della risoluzione assiale richiesta, chiediamo se viene richiesta una tecnica di imaging aggiuntiva rispetto al confocale e in quali condizioni operative (ad esempio, con quale ingrandimento e lunghezza d’onda di emissione viene richiesto questo parametro dei <250nm). \r\n\r\n","Domanda: In riferimento alle caratteristiche tecniche minime siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n- Sistema confocale in grado di acquisire simultaneamente almeno 3 canali di fluorescenza mediante detector ibridi con tecnologia ad altissima sensibilità: il termine “ibridi” identifica una tipologia di detector esclusivi di una ditta fornitrice, chiediamo se detector ad alta sensibilità basati su tecnologia GaAsP possano essere comunque accettati come caratteristica minima.\r\n\r\nRisposta: – Sì i detector ad alta sensibilità basati su tecnologia GaAsP, così come altri detector che rientrano nella categoria “ibridi”, possono essere accettati come caratteristica minima.\r\n\r\n- Possibilità di eccitare fluorofori nel range 405-790 nm: chiediamo se possa essere considerato accettabile tra le caratteristiche minime un range di eccitazione 405-785nm.\r\n\r\nRisposta: – Sì, possiamo accettare una tolleranza di 5 nm rispetto al range richiesto.\r\n\r\nIn riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n- Detector ad alta risoluzione (>3 detector con detection range 410-850nm): chiediamo se l’eventuale fornitura di 3 detector con range di risposta 400-800nm (per le sonde comuni), più uno dedicato per imaging nel vicino infrarosso con sensibilità estesa fino a 900nm possa essere valutata comparabile a quanto richiesto.\r\n\r\nRisposta: – Per avere il massimo dei punti richiediamo la possibilità di acquisire simultaneamente un numero maggiore di 3 canali in tutto il range, anche infrarosso.\r\n\r\n- Risoluzione lungo z (<250nm): in merito al raggiungimento della risoluzione assiale richiesta, chiediamo se viene richiesta una tecnica di imaging aggiuntiva rispetto al confocale e in quali condizioni operative (ad esempio, con quale ingrandimento e lunghezza d’onda di emissione viene richiesto questo parametro dei <250nm).\r\n\r\nRisposta: – Richiediamo la possibilità di ottenere tale risoluzione mediante tecniche di super-risoluzione confocale, utilizzando obiettivi con massima NA."]